附件1.

犬只狂犬病免疫抗体检测

社会化服务点应满足的基本条件

（试行）

适用于我市采用 ELISA 方法，开展犬产地检疫狂犬病免疫抗体检测工作的检验室。

一、基础设施标准

（一）检验室功能布局。检验室应按照生物安全要求严格分区。至少应设置样品采集室（或诊疗室）、血清学检验室和洗涤消毒室，各功能室之间应进行严格的物理分区，避免交叉污染。

（二）检验室面积。各功能室应具备足够的面积以保证检测工作顺利进行。样品采集室不低于8㎡、血清学检验室不低于16㎡、洗涤消毒室不低于8㎡相对独立封闭，能够保障实验活动正常开展和检验室生物安全。

（三）检验室内部环境和设施。检验室内部环境应符合生物安全标准。地面平整、防滑，易清洁消毒、不渗水，耐腐蚀；墙面、天花板易清洁、不渗水、耐腐蚀；检验室门窗密闭性良好，可开启的窗户应设置纱窗；检验室应设置实验台，检验室台面防水、耐腐蚀、耐热和坚固；检验室应设置自动水开关（或肘动、脚踏开关）；检验室温度控制在18-25℃。

（四）检验室标识。各功能室及各种仪器设备应设置醒目的警示标识。

二、仪器设备标准

样品采集室（或诊疗室）：宠物保定台、普通离心机、普通冰箱、恒温培养箱等。

血清学检验室：医用冷藏箱、单（多）道移液器（2套，1-10uL、10-100uL、30-300uL、100-1000uL）、移动紫外线消毒灯、酶标仪、恒温培养箱等。

洗涤消毒室：高压灭菌器、医用冰柜等。

三、试剂与耗材标准

试剂：狂犬病免疫抗体检测试剂盒（ELISA法）。

常用耗材：一次性采血器、移液器Tip头、离心管、防护用品、常规消毒剂等。

四、人员要求

检验室至少配备1名动物医学专业或相关专业大学专科以上学历专职技术人员，动物诊疗机构的检验人员须具有执业兽医师资格证书并备案，检验人员要经过生物安全培训且熟练掌握所操作实验的原理及操作过程，操作熟练、规范，具备分析判断能力。

五、档案、制度要求

（一）建立检验室检测操作的作业指导书，至少需制定狂犬病免疫抗体检测操作程序和样品采集、处理和保存操作程序。

（二）建立相关工作制度及记录，至少需制定样品管理工作制度、消毒工作制度、废弃物处理工作制度等，并建立相关工作记录。